LA 한글 사용설명서

■ 작동 키 설명

: 저울의 전원 키

: 저울의 기능 세팅

: 기능 여러 가지 입력 시 이동

: 작업 취소 키

ABC,숫자 : 아이디나 숫자 입력 시

: 프린터 키

: 영점 조정 키

: 화면상에 명령어 실행 키

■ 계량방법

1. Tare키를 눌러 영점을 잡는다.

2. 계량접시 위에 용기를 놓고 Tare키를 눌러 영점을 잡는다.

3. 용기에 측정하고자 하는 샘플을 놓는다.

4. 안정화 표시인  “g”가 나타나면 그 값을 읽는다.

■ 저울의 보정방법( calibration)

LA모델은 자체 보정진단 기능내장

- 디스플레이 왼쪽하단에 isoCAL이 깜박이는 경우는 처음 설치하였거나 환경(온도, 진동)이 변하였거나 보정한지 일정시간이 지나 보정을 요구하는 것이므로 이때는 왼쪽하단의 CAL 버튼을 누름으로서 바로 보정을 한다. 혹은 사용자의 어떤 조치가 없이도 일정시간이 지나면 자체적으로 내부분동을 이용 보정을 하게 된다.

- 내부보정방법: 왼쪽하단에 CAL버튼을 누른다. internal adjustment가 표시되며 이때 start 버튼을 누르면 내부에 장착된 분동을 이용하여 보정한다.

- 외부보정방법: 오른쪽 하단의 select 버튼을 2번 누르면 External Factory Define Calibration Weight가 표시되면 이때 start버튼을 누르면 화면에 외부보정용 분동의 무게가 표시된다. 이때 분동을 팬 위에 올려주면 자동으로 보정이 된다. (전 LA모델은 내부분동이 장착되어 있다.)

■ 저울 사용 시 주의사항

-전원을 확인 후 연결한다.

-최소 30분 정도 예열 후 계량을 한다.

-수평을 확인한다.

-저울의 보정은 수시로 한다.

-저울 이동시 필히 보정을 한다.

-계량 팬은 항상 깨끗이 한다.

-물이나 습기에 주의한다.

-충격에 절대 주의한다.